Allegato A

ALLEGATO A

SPECIFICHE MINIME

SALE OPERATORIE AD ALTA INTEGRAZIONE

In sintesi la seguente fornitura (ITEM):

  - N.2 Sistemi di integrazione per sala operatoria

3  	N.2 Colonne per videolaparoscopia  ad indirizzo generale

4 	N.2 Sistema di acquisizione ed archiviazione dati ed immagini paziente

5 	N.2 Pensile chirurgico

6	N.2 Pensile anestetico

7 	N.2 Lampada scialitica gemellare

8 	N.2 Tavolo operatorio mobile a batteria

9 	N.2 unità elettrochirurgica

10 	N.2 cesti con strumentario chirurgico

|  |  | FORNITORE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SPECIFICHE MINIME | VALORI/PRECISAZIONI/DESCRIZIONI FORNITORE | Rif. Documento |
| 1 | N.2 SISTEMI DI INTEGRAZIONE PER SALA OPERATORIA: aspetti funzionali |  |  |
| 1.1 | Gestione apparecchiature in sala per ciascuna delle 2 sale: |  |  |
| 1.1.1 | Possibilità di controllare attraverso una centralina via touch screen le apparecchiature medicali e non, presenti in sala tra cui: |  |  |
| 1.1.2 | Colonna video laparoscopica di cui all’ ITEM 3( indicare parametri controllabili almeno di telecamera, fonte luminosa, insufflatore ) |  |  |
| 1.1.3 | Telecamera ambientale robotizzata di cui all’ ITEM 2.8 (indicare parametri controllabili) |  |  |
| 1.1.4 | Telecamera chirurgica digitale di cui all’ ITEM 7.3., ( indicare parametri controllabili) |  |  |
| 1.1.5 | Lampada scialitica, ( indicare parametri controllabili) |  |  |
| 1.1.6 | Tavolo operatorio, ( indicare parametri controllabili ) |  |  |
| 1.1.7 | Luci ambientali di sala |  |  |
| 1.2 | Gestione delle immagini e/o segnali audio/video interni alla sala almeno dalle sorgenti indicate di seguito, per ciascuna delle 2 sale: |  |  |
| 1.2.1 | Immagini endoscopiche in uscita dalla colonna UHD (indicare tipologia di segnale, formato, risoluzione ) |  |  |
| 1.2.2 | Immagini ambientali da telecamera ambientale HD (indicare tipologia di segnale, formato, risoluzione ) |  |  |
| 1.2.3 | Immagini sito chirurgico da telecamera chirurgica UHD |  |  |
| 1.2.4 | Immagini/Segnali provenienti da sorgenti addizionali quali : -arco a C (tutte e 2 le sale), -ecografo intraoperatorio (tutte e 2 le sale), -microscopio operatorio (tutte e 2 le sale) -monitor parametri vitali (tutte e 2 le sale) |  |  |
| 1.2.5 | Video routing sia per il trasferimento real time che per la visualizzazione successiva all'acquisizione, sui monitor presenti in sala. Ingressi ed Uscite almeno adeguati alle sorgenti presenti in sala (almeno 4 ingressi dedicati) (indicare numero e tipologia di matrice video precisando formati supportati e risoluzione in ingresso/uscita. Precisare per ingressi ed uscite il numero e per ciascuno la destinazione della sorgente/terminale a cui è dedicato). |  |  |
| 1.2.6 | Supporti idonei alla trasmissione di immagini anche in 3D ( indicare risoluzione, fps, tipo di interfaccia ) |  |  |
| 1.2.7 | Possibilità di mixing di segnali mediante funzionalità PiP e Quad PIP (quattro flussi video in contemporanea ) |  |  |
| 1.3 | Sistema di documentazione ed archiviazione per ciascuna delle 2 sale |  |  |
| 1.3.1 | Archiviazione di immagini e filmati a definizione standard e ad alta definizione (almeno UHD): - immagini/video non compressi - immagini/video compressi - immagini complesse ( indicare architettura del sistema) |  |  |
| 1.3.2 | Dispositivo per la registrazione delle immagini su supporto ottico ( DVD, USB) |  |  |
| 1.4 | Interfaccia con la rete dati ospedaliera ( RIS/PACS) e gestione delle immagini radiologiche digitali per ciascuna delle 2 sale |  |  |
| 1.4.1 | Integrazione sistema RIS/PACS |  |  |
| 1.4.2 | Visualizzazione in sala di immagini anche radiografiche archiviate nel PACS |  |  |
| 1.4.3 | Possibilità di archiviare immagini su PACS |  |  |
| 1.4.4 | Possibilità di eseguire editing con inserimento di annotazioni per immagini e video |  |  |
| 1.5 | Teleconsulto/videoconferenza |  |  |
| 1.5.1 | Videostreaming all'interno della rete ospedaliera: multicast, video monodirezionale e audio bidirezionale (per ciascuna delle 2 sale) |  |  |
| 1.5.2 | Videoconferenza verso destinazioni fuori dalla sala (per ciascuna delle 2 sale) |  |  |
| 1.6 | Gestione dei dispositivi ambientali |  |  |
| 1.6.1 | Controllo dei dispositivi non medicali collocati fuori dalla sala operatoria quali lettori CD, registratori CD/DVD, sistema di diffusione sonora |  |  |
| 1.6.2 | Predisposizione alla gestione dell'illuminazione ambientale |  |  |
| 1.6.3 | Predisposizione alla gestione telefono/interfono |  |  |
| 1.7 | Caratteristiche generali |  |  |
| 1.7.1 | Interfaccia di funzionamento semplice e funzionale |  |  |
| 1.7.2 | Memorizzazione di differenti impostazioni di condizioni di lavoro in sala |  |  |
| 2 | N.2 SISTEMI DI INTEGRAZIONE PER SALA OPERATORIA: aspetti tecnici |  |  |
| 2.0.1 | Marca |  |  |
| 2.0.2 | Modello |  |  |
| 2.0.3 | Numero di Repertorio |  |  |
| 2.1 | Pannelli di attestazione segnali audio/video/controllo posti sul pensile ( numero, tipologia ingresso, dimensioni pannello) |  |  |
| 2.1.1 | N.1 Unità di controllo su braccio per ciascuna delle 2 sale |  |  |
| 2.1.2 | Monitor touch screen Medicale a colori ( indicare dimensioni “) |  |  |
| 2.1.3 | Marca |  |  |
| 2.1.4 | Modello |  |  |
| 2.1.5 | Numero di Repertorio |  |  |
| 2.1.6 | Braccio di supporto da installare in sala posizionato ad esempio su pensile chirurgico o su lampada scialitica o su altro braccio garantendo, tra l’altro, l’utilizzo ergonomico della nuova fornitura. ( Dimensioni, Installazione, Marca e Modello) |  |  |
| 2.1.7 | Tecnologia almeno Full HD |  |  |
| 2.1.8 | Possibilità di controllare le funzionalità richieste e le apparecchiature collegate come la telecamera, l’insufflatore, la fonte luminosa, la cattura delle immagini e possibilmente integrazione con le scialitiche ed il lettino operatorio, mediante telecomando ad infrarossi e pulsanti sulla testa della telecamera |  |  |
| 2.1.9 | Marcatura CE ( Direttiva DM) |  |  |
| 2.2 | N.2 Monitor posti su doppio braccio pensile per ciascuna delle 2 sale |  |  |
| 2.2.1 | Marca |  |  |
| 2.2.2 | Modello |  |  |
| 2.2.3 | Numero di Repertorio |  |  |
| 2.2.4 | Medicale a colori almeno da 32” |  |  |
| 2.2.5 | Tecnologia almeno UHD (comunque non inferiore alla risoluzione del segnale del processore ITEM 3.1) |  |  |
| 2.2.6 | Scansione di tipo progressivo |  |  |
| 2.2.7 | Luminosità almeno 450cd/m2 |  |  |
| 2.2.8 | Rapporto contrasto almeno 800:1 |  |  |
| 2.2.9 | Ingresso digitale video ad alta definizione di ultima generazione di tipo 3G-HD-SDI |  |  |
| 2.2.10 | Predisposto per Quad e PiP video |  |  |
| 2.2.11 | Possibilità di impostare, la riproduzione di colore secondo standard BT.2020 |  |  |
| 2.2.12 | Braccio dotato di almeno uno snodo con ampie possibilità di orientamento tramite opportuna manopola posizionato ad esempio su lampada scialitica o su altro braccio garantendo, tra l’altro, l’utilizzo ergonomico della nuova fornitura. ( Dimensioni, Installazione, Marca e Modello) |  |  |
| 2.2.13 | Marcatura CE ( Direttiva DM) |  |  |
| 2.3 | N.1 Monitor di visualizzazione a parete per ciascuna delle 2 sale |  |  |
| 2.3.1 | Marca |  |  |
| 2.3.2 | Modello |  |  |
| 2.3.3 | Numero di Repertorio |  |  |
| 2.3.4 | Monitor a colori almeno da 55" |  |  |
| 2.3.5 | Tecnologia almeno UHD (comunque non inferiore alla risoluzione del segnale del processore ITEM 3.1) |  |  |
| 2.3.6 | Possibilità di visualizzare immagini radiografiche |  |  |
| 2.3.7 | Scansione di tipo progressivo |  |  |
| 2.3.8 | Luminosità almeno 450cd/m2 |  |  |
| 2.3.9 | Rapporto contrasto almeno 800:1 |  |  |
| 2.3.10 | Ingresso digitale video ad alta definizione di ultima generazione di tipo 3G-HD-SDI |  |  |
| 2.3.11 | Possibilità di impostare, la riproduzione di colore secondo standard BT.2020 |  |  |
| 2.3.12 | Predisposto per Quad e PiP video |  |  |
| 2.3.13 | Incassato a parete (descrivere il supporto previsto) |  |  |
| 2.3.14 | Marcatura CE ( Direttiva DM) |  |  |
| 2.4 | N.1 Sistema di acquisizione ed archiviazione per ciascuna delle 2 sale |  |  |
| 2.4.1 | Marca |  |  |
| 2.4.2 | Modello |  |  |
| 2.4.3 | Numero di Repertorio |  |  |
| 2.4.4 | Architettura gestita da microprocessore |  |  |
| 2.4.5 | Possibilità di acquisizione ed archiviazione di immagini digitali (almeno 1920 x 1080 ) e video sequenze ( almeno 720 p @ 50 fps) |  |  |
| 2.4.6 | Il sistema dovrà essere gestito dal monitor medicale “Touch Screen” |  |  |
| 2.4.7 | Hard disk con elevate capacità di memorizzazione ( indicare TB per sala/totali) |  |  |
| 2.4.8 | Possibilità di memorizzazione immagini/filmati in diversi formati (ad esempio JPG, BMP, AVI, MPEG, ecc) |  |  |
| 2.4.9 | Masterizzatore CD/DVD |  |  |
| 2.4.10 | Dotato di interfaccia per connessione a rete LAN e Stampante |  |  |
| 2.4.11 | Interfaccia DICOM e compatibilità con protocollo Dicom-His, integrazione HL7 |  |  |
| 2.5 | Videostreaming per ciascuna delle 2 sale |  |  |
| 2.5.1 | Marca |  |  |
| 2.5.2 | Modello |  |  |
| 2.5.3 | Trasmissione contemporanea dalle 2 sale verso le altre sale e i terminali presenti nella rete: almeno audio bidirezionale e video monodirezionale |  |  |
| 2.5.4 | Trasmissione tra le 2 sale operatorie |  |  |
| 2.5.5 | Real time, qualità video almeno 1080p |  |  |
| 2.5.6 | Tipo Multicast |  |  |
| 2.5.7 | Accesso allo streaming mediante autenticazione dell'utente con possibilità di selezionare la sorgente ( almeno la sala operatoria) |  |  |
| 2.5.8 | Elencare quali dispositivi offerti supportano il videostreaming e per ciascuno di essi le funzionalità svolte |  |  |
| 2.5.9 | Soluzioni infrastrutturali per la realizzazione del sistema di videostreaming (descrivere dettagliatamente tipo di connessione, banda minima LAN, banda minima WLAN, ecc). |  |  |
| 2.5.10 | Software gestione dati/immagini in streaming dotato di funzioni di elaborazione immagini |  |  |
| 2.6 | Videoconferenza (da due sale) |  |  |
| 2.6.1 | Marca |  |  |
| 2.6.2 | Modello |  |  |
| 2.6.3 | Trasmissione contemporanea dalle 2 sale verso terminali esterni alla rete: audio e video bidirezionali |  |  |
| 2.6.4 | Real time, qualità video almeno 1080p |  |  |
| 2.6.5 | Elencare quali dispositivi offerti supportano la videoconferenza e per ciascuno di essi le funzionalità svolte |  |  |
| 2.6.6 | Soluzioni infrastrutturali per la realizzazione il sistema di videoconferenza (descrivere dettagliatamente tipo di connessione, banda minima LAN, banda minima WLAN, WiFi, ecc). |  |  |
| 2.6.7 | Numero di terminali di visualizzazione collegabili contemporaneamente sia a scopo didattico che di videoconferenza non limitato ma devono poter variare in base alle esigenze |  |  |
| 2.6.8 | Possibilità di impostare una rubrica, con agenda, dei contatti (si/no), descrivere |  |  |
| 2.7 | N.1 Impianto audio per ciascuna delle 2 sale |  |  |
| 2.7.1 | Marca |  |  |
| 2.7.2 | Modello |  |  |
| 2.7.3 | Impianto di amplificazione di adeguata potenza e qualità del suono (alta fedeltà) |  |  |
| 2.7.4 | Soppressione automatica dei rumori di fondo e dell'eco |  |  |
| 2.7.5 | n.2 altoparlanti stereo a due vie da installarsi a parete o a soffitto |  |  |
| 2.7.6 | Potenza di uscita almeno 60 Watt |  |  |
| 2.7.7 | n.2 microfoni professionali ad archetto per videoconferenze a radiofrequenza, a doppia frequenza di trasmissione, omnidirezionale. |  |  |
| 2.7.8 | n.2 microfoni wireless professionali adatti per essere posizionati sull’operatore di sala |  |  |
| 2.7.9 | THD inferiore all' 1% |  |  |
| 2.7.10 | Durata batteria almeno 8 h |  |  |
| 2.7.11 | Almeno doppia frequenza di trasmissione |  |  |
| 2.7.12 | CD player per la lettura dei formati audio più diffusi ( es. MPEG, MP3 ) dotato di ingresso USB. (descrivere numero di CD, ingressi e formati audio compatibili, ecc) |  |  |
| 2.8 | Telecamera ambientale Full HD |  |  |
| 2.8.1 | Marca |  |  |
| 2.8.2 | Modello |  |  |
| 2.8.3 | Telecamera robotizzata da installare a soffitto o a parete |  |  |
| 2.8.4 | Dotata di autofocus e zoom |  |  |
| 3 | N.2 COLONNE PER VIDEOLAPAROSCOPIA AD INDIRIZZO GENERALE, ciascuna composta come di seguito: |  |  |
|  | Sistema per videolaparoscopia da impiegarsi in almeno 7 specialità chirurgiche (es.cistoscopia, endoscopia flessibile, isteroscopia, laparoscopia, laser, microscopio, standard, etc..) |  |  |
| 3.1 | N.1 Processore digitale di immagine |  |  |
| 3.1.1 | Marca |  |  |
| 3.1.2 | Modello |  |  |
| 3.1.3 | Numero di Repertorio |  |  |
| 3.1.4 | Standard almeno UHD (almeno 3840 x 2160 pixel) |  |  |
| 3.1.5 | Adesione allo standard BT.2020 |  |  |
| 3.1.6 | Soluzione modulare per ospitare segnali 4K/ICG (verde indocianina) tramite interfaccia intuitiva con possibilità di controllo anche di monitor 4K ed insufflatore di CO2 e di sistema di registrazione |  |  |
| 3.1.7 | Sistema per (verde indocianina) ICG o equivalente sia laparoscopico che laparotomico |  |  |
| 3.1.8 | Scansione di tipo progressivo |  |  |
| 3.1.9 | Elevato numero di funzioni operative ( almeno: controllo della luminosità, regolazione automatica del bianco, regolazione del colore, zoom, regolazione automatica dell’otturatore) |  |  |
| 3.1.10 | Possibilità di bilanciamento del bianco |  |  |
| 3.1.11 | Zoom elettronico |  |  |
| 3.1.12 | Regolazione dei livelli di colore |  |  |
| 3.1.13 | Possibilità di aggiornamento a 3D |  |  |
| 3.1.14 | Uscite digitali video ad alta definizione di ultima generazione di tipo 3G-SDI/HD-SDI/DVI-D |  |  |
| 3.1.15 | Completo di cavi e accessori idonei per la piena funzionalità del sistema |  |  |
| 3.1.16 | Indicare Dimensioni (cm) e peso (Kg) |  |  |
| 3.1.17 | Marcatura CE ( Direttiva DM) |  |  |
| 3.2 | N.1 Telecamera medicale |  |  |
| 3.2.1 | Marca |  |  |
| 3.2.2 | Modello |  |  |
| 3.2.3 | Numero di Repertorio |  |  |
| 3.2.4 | Telecamera di ultima generazione ad alta definizione (tecnologia almeno UHD) |  |  |
| 3.2.5 | Adesione allo standard BT.2020 |  |  |
| 3.2.6 | Controllo dei parametri attraverso almeno due pulsanti posizionati sulla telecamera |  |  |
| 3.2.7 | Dotata di cassetta di sterilizzazione |  |  |
| 3.2.8 | Telecamera completamente sterilizzabile |  |  |
| 3.2.9 | Marcatura CE ( Direttiva DM) |  |  |
| 3.3 | N.1 Telecamera per immunofluorescenza 2D per laparoscopia |  |  |
| 3.3.1 | Marca |  |  |
| 3.3.2 | Modello |  |  |
| 3.3.3 | Numero di Repertorio |  |  |
| 3.3.4 | Cavo luce dedicato |  |  |
| 3.3.5 | Dotata di cassetta di sterilizzazione |  |  |
| 3.3.6 | Marcatura CE ( Direttiva DM) |  |  |
| 3.3.8 | N.1 Telecamera per immunofluorescenza 2D per laparotomia |  |  |
| 3.3.9 | Marca |  |  |
| 3.3.10 | Modello |  |  |
| 3.3.11 | Numero di Repertorio |  |  |
| 3.3.12 | Cavo luce dedicato |  |  |
| 3.3.13 | Completa di supporti dedicati per il posizionamento della testa al tavolo operatorio |  |  |
| 3.3.14 | Corredabile di coperture sterili monouso dedicate |  |  |
| 3.3.15 | Marcatura CE ( Direttiva DM) |  |  |
| 3.4 | Fonte luminosa |  |  |
| 3.4.1 | Marca |  |  |
| 3.4.2 | Modello |  |  |
| 3.4.3 | Numero di Repertorio |  |  |
| 3.4.4 | Sorgente luminosa LED o Xenon adeguata per la visualizzazione d’immagini almeno in UHD |  |  |
| 3.4.5 | Sorgente luminosa con modalità di illuminazione adeguata a varie condizioni chirurgiche e campi chirurgici |  |  |
| 3.4.6 | Modalità che utilizza la tecnologia laser per attivare l’imaging a fluorescenza di anatomie a bersaglio per l’uso del colorante verde indocianina. Sistema per ICG o equivalente |  |  |
| 3.4.7 | Controllo automatico e manuale della luminosità |  |  |
| 3.4.8 | Completa di cavo compatibile con il sistema offerto |  |  |
| 3.4.9 | Alimentazione 230 V – 50 Hz |  |  |
| 3.4.10 | Marcatura CE ( Direttiva DM) |  |  |
| 3.5 | Insufflatore di CO2 |  |  |
| 3.5.1 | Marca |  |  |
| 3.5.2 | Modello |  |  |
| 3.5.3 | Numero di Repertorio |  |  |
| 3.5.4 | Controllo da microprocessore |  |  |
| 3.5.5 | Impostazione di flusso e pressione |  |  |
| 3.5.6 | Alto flusso non inferiore a 50 l/min |  |  |
| 3.5.7 | Pressione addominale impostabile fino a 30 mmHg |  |  |
| 3.5.8 | Sistema di controllo della pressione intraddominale |  |  |
| 3.5.9 | Possibilità di visualizzazione dei parametri di insufflazione in tempo reale quali almeno pressione, flusso e volume, gas consumato |  |  |
| 3.5.10 | Numerosi controlli e allarmi per la sicurezza del paziente (almeno sovrapressione e pressione bassa) |  |  |
| 3.5.11 | Allarmi di tipo acustico e visivo |  |  |
| 3.5.12 | Dotato di dispositivo per il riscaldamento ad almeno 37° C ed umidificazione della CO2 |  |  |
| 3.5.13 | Comando a pedale |  |  |
| 3.5.14 | Completo di tubo CO2 alta pressione per il collegamento della bombola all’apparecchio. |  |  |
| 3.5.15 | Marcatura CE ( Direttiva DM) |  |  |
| 3.6 | Pompa di aspirazione ed irrigazione |  |  |
| 3.6.1 | Marca |  |  |
| 3.6.2 | Modello |  |  |
| 3.6.3 | Numero di Repertorio |  |  |
| 3.6.4 | Livello di vuoto regolabile |  |  |
| 3.6.5 | Possibilità di regolazione della pressione di irrigazione con ampio range almeno tra 50 mmHg e 300 mmHg |  |  |
| 3.6.6 | Possibilità di regolazione del flusso di irrigazione almeno fino a 1 l/min |  |  |
| 3.6.7 | Completo di dispositivo di riscaldamento della soluzione di lavaggio |  |  |
| 3.6.8 | Controlli e allarmi per la sicurezza del paziente, almeno sovrapressione |  |  |
| 3.7 | Ottiche rigide |  |  |
| 3.7.1 | Marca |  |  |
| 3.7.2 | Modello |  |  |
| 3.7.3 | Numero di Repertorio |  |  |
| 3.7.4 | N° 2 Ottica 0° diametro circa 10mm compatibile con sistema 4K, completa di cavo luce |  |  |
| 3.7.5 | N° 1 Ottica 0° diametro circa 10mm compatibile con sistema 4K per valutazione a infrarossi per ICG, completa di cavo luce |  |  |
| 3.7.6 | Marcatura CE ( Direttiva DM) |  |  |
| 4 | N.2 SISTEMA DI ACQUISIZIONE ED ARCHIVIAZIONE, ciascuno composto come di seguito: |  |  |
| 4.1 | Marca |  |  |
| 4.2 | Modello |  |  |
| 4.3 | Architettura gestita da microprocessore |  |  |
| 4.4 | Possibilità di acquisizione ed archiviazione di immagini digitali (almeno UHD ) |  |  |
| 4.5 | Il sistema dovrà essere gestito da monitor “Touch Screen” preferibilmente montato su braccio orientabile sia sull’asse orizzontale che verticale e ad altezza variabile. |  |  |
| 4.6 | Hard disk con elevate capacità di memorizzazione ( almeno 1TB) |  |  |
| 4.7 | Possibilità di memorizzazione immagini/filmati in diversi formati (ad esempio JPG, BMP, AVI, MPEG, ecc) |  |  |
| 4.8 | Masterizzatore CD/DVD |  |  |
| 4.9 | Dotato di interfaccia per connessione a rete LAN e Stampante |  |  |
| 4.10 | Interfaccia DICOM e compatibilità con protocollo Dicom-His, integrazione HL7 |  |  |
| 5 | N° 2 PENSILI CHIRURGICI PER VIDEOLAPAROSCOPIA, ciascuno composto come di seguito: |  |  |
| 5.1 | Stativo pensile universale adatto al supporto delle apparecchiature per elettrochirurgia e laparoscopia, costituito da due bracci a tre snodi: |  |  |
| 5.2 | Grado di rotazione degli snodi di circa 300° |  |  |
| 5.3 | Struttura portante realizzata in acciaio inossidabile o materiale di analoghe caratteristiche meccaniche e di durabilità |  |  |
| 5.4 | Geometria priva di spigoli vivi |  |  |
| 5.5 | Lunghezza complessiva dei bracci orizzontali circa1,8 m |  |  |
| 5.6 | Carico utile indicativo 300 kg |  |  |
| 5.7 | Dotato di braccetto porta monitor |  |  |
| 5.8 | Completo di consolle di distribuzione elettrica, segnali, gas: |  |  |
| 5.8.1 | Dotata di un numero adeguato di ripiani per l’alloggiamento delle apparecchiature laparoscopiche offerte completi di bordo di contenimento e barre universali sui tre lati per l’aggancio di ausili o aste porta flebo ed alloggiamento per apparecchiature elettrochirurgiche |  |  |
| 5.8.2 | Dotata di almeno 12 prese elettriche singolarmente protette e possibilità di aumentare il numero di prese e 12 prese per nodo equipotenziale protette di tipo standard |  |  |
| 5.8.3 | dotata di una presa elettrica di tipo CEE |  |  |
| 5.8.4 | dotata di presa CO2 e di eventuali prese gas medicali normalizzate ad innesto rapido per Ossigeno, Vuoto, Aria compressa medicale, Aria compressa alta pressione per strumentazione chirurgica, evacuazione gas esausti |  |  |
| 5.8.5 | dotata di prese per segnale video alta definizione UHD e di tipo standard |  |  |
| 5.8.6 | dotata di prese dati |  |  |
| 5.9 | Alimentazione elettrica monofase 230 Vac, 50 Hz |  |  |
| 5.10 | Marcatura CE (direttiva 93/42/CE e s.m.i.) |  |  |
| 6 | N° 2 PENSILI PER ANESTESIA, ciascuno composto come di seguito: |  |  |
| 6.1 | Stativo pensile per alimentazione apparecchio per anestesia |  |  |
| 6.2 | Stativo pensile a doppio braccio |  |  |
| 6.3 | Struttura e finiture in acciaio inossidabile |  |  |
| 6.4 | Semplicità di posizionamento e movimentazione orizzontale |  |  |
| 6.5 | Assenza di spigoli vivi e fessure |  |  |
| 6.6 | Braccio/i con rotazione di almeno 320° |  |  |
| 6.7 | Lunghezza complessiva dei bracci orizzontali circa1,8 m |  |  |
| 6.8 | Freno meccanico per rotazione braccio/i |  |  |
| 6.9 | Dotazione prese: |  |  |
| 6.9.1 | dotata di 2 barre verticali per il fissaggio delle pompe di infusione |  |  |
| 6.9.2 | n. 16 prese elettriche 10/16 A, protette da interruttore magnetotermico |  |  |
| 6.9.3 | n. 2 prese equipotenziali |  |  |
| 6.9.4 | n. 8 prese gas medicali (2 x O2, 2 x N2O, 2 x Aria e 2 x Aspirazione) |  |  |
| 6.9.5 | n. 2 prese evacuazione |  |  |
| 6.9.6 | prese rete informatica |  |  |
| 6.9.7 | dotata di prese per segnale video alta definizione UHD e di tipo standard |  |  |
| 6.9.8 | presa per il collegamento del sistema di monitoraggio parametri vitali (trasmissione a sistema integrato) |  |  |
| 6.10 | Carico utile indicativo 300 kg |  |  |
| 6.11 | Dotato di braccetto porta monitor |  |  |
| 6.12 | Sistema di sollevamento sistema anestesia e relativo adattatore per tutte le sale, |  |  |
| 6.13 | Serie di manometri di controllo pressioni e grado di aspirazione vuoto |  |  |
| 6.14 | Impianto elettrico e gas medicali distribuiti in zone separate e non comunicanti |  |  |
| 6.15 | Marcatura CE (DIRETTIVA 93/42/CE e s.m.i.) |  |  |
| 7 | LAMPADA SCIALITICA GEMELLARE E TELECAMERA CHIRURGICA |  |  |
| 7.1 | Lampada scialitica con satellite e telecamera chirurgica per installazione a soffitto in zona a contaminazione controllata a flusso laminare ISO 5, adeguata per la destinazione d’uso |  |  |
| 7.2 | Caratteristiche delle lampade scialitiche |  |  |
| 7.2.1 | Corpo lampada completamente sigillato e sagomato in modo aerodinamico: |  |  |
| 7.2.2 | Illuminazione senza ombre |  |  |
| 7.2.3 | Idonea illuminazione per attività chirurgica sia laparo che open |  |  |
| 7.2.4 | Diametro del campo luminoso adeguato all’attività chirurgica (almeno 16-29 cm) |  |  |
| 7.2.5 | Campo luminoso variabile con continuità di alemno 16-29 cm |  |  |
| 7.2.6 | Lampade con luce omogenea e fredda con almeno 100 LED |  |  |
| 7.2.7 | Tecnologia LED ad elevata vita media, superiore a 20.000 h |  |  |
| 7.2.8 | Eccellente resa cromatica almeno Ra 96% |  |  |
| 7.2.9 | Elevata intensità luminosa a 1 m di distanza, (Ec) almeno 160.000 lux |  |  |
| 7.2.10 | Regolazione continua dell'intensità luminosa da 0 a 100 |  |  |
| 7.2.11 | Temperatura di colore deve essere variabile in almeno 4 steps, da 3600°K a 5000°K |  |  |
| 7.2.12 | Basso grado di turbolenza |  |  |
| 7.2.13 | Marcatura CE. |  |  |
| 7.3 | Caratteristiche generali del sistema |  |  |
| 7.3.1 | Completo di braccio porta monitor |  |  |
| 7.3.2 | Dotato di telecamera digitale motorizzata, UHD per chirurgia open composta da ottica e cavo luce integrato per la visualizzazione dell’imaging a fluorescenza (anche wireless) |  |  |
| 7.3.3 | Rotazione indipendente di entrambe le lampade intorno all'asse verticale |  |  |
| 7.3.4 | Completo di dispositivi di accensione, focalizzazione e regolazione luminosità posti a bordo del corpo lampada e indipendenti per la lampada principale ed il satellite |  |  |
| 7.3.5 | Completo di manipoli sterilizzabili per lampade e telecamera |  |  |
| 7.3.6 | Alimentazione elettrica monofase 230 Vac, 50 Hz |  |  |
| 7.3.7 | Marcatura CE |  |  |
| 8 | TAVOLO OPERATORIO MOBILE A BATTERIA |  |  |
| 8.1 | Tavolo operatorio bariatrico mobile per sala operatoria, composto da: |  |  |
| 8.2 | Colonna Portante, su base mobile a pavimento, adatta a sorreggere un piano operatorio |  |  |
| 8.2.1 | Struttura in acciaio inox |  |  |
| 8.2.2 | Portata >450 kg | e |  |
| 8.2.3 | Possibilità di scorrimento longitudinale, di trendelemburg, di antitrendelemburg e di inclinazione laterale |  |  |
| 8.2.4 | Movimenti della colonna motorizzati: |  |  |
| 8.2.5 | - regolazione in altezza tra 60 e 115 cm circa; |  |  |
| 8.2.6 | - trendelenburg/antitrendelenburg almeno ± 30° - regolazione della sezione gambe fino a 105° - regolazione della schiena fino a 90° |  |  |
| 8.2.7 | - inclinazione bilaterale (tilt) almeno ± 20° |  |  |
| 8.2.8 | Possibilità' di eseguire i movimenti principali manualmente in caso di assenza di energia elettrica |  |  |
| 8.2.9 | Il sistema di blocco deve avere almeno 4 fermi di sostegno per garantire la massima stabilità. |  |  |
| 8.2.10 | Aggancio dei piani operatori alla colonna facile e sicuro, protetto da possibili errori di manovra |  |  |
| 8.2.11 | Alimentazione tramite batterie interne che consenta una lunga autonomia di lavoro ( almeno 7 giorni di attività operatoria), e senza effetto memoria |  |  |
| 8.2.12 | Carica batterie esterno |  |  |
| 8.2.13 | Telecomando a raggi infrarossi, o similare, e telecomando d’emergenza a cavo per il controllo dei movimenti della colonna e del piano |  |  |
| 8.2.14 | Marcatura CE |  |  |
| 8.3 | Piano Operatorio di alto livello tecnologico con le seguenti caratteristiche: |  |  |
| 8.3.1 | In fibra di carbonio |  |  |
| 8.3.2 | Larghezza maggiore di 530 mm (guide escluse) |  |  |
| 8.3.3 | N° sezioni adeguate alla destinazione d’uso ( almeno 5 sezioni) |  |  |
| 8.3.4 | Completamente radiotrasparente |  |  |
| 8.3.5 | Possibilità di scorrimento longitudinale e laterale in modo da poter utilizzare le necessarie apparecchiature radiologiche |  |  |
| 8.3.6 | Copertura lavabile, disinfettabile e antistatica |  |  |
| 8.3.7 | Completo di accessori standard quali asta per flebo, ferma polso, ferma spalle, ferma gambe, reggi braccio, etc. |  |  |
| 8.3.8 | Completo di cuscini antistatici con altezza almeno 60mm |  |  |
| 8.3.9 | Marcatura CE |  |  |

| 9 | Unità Elettrochirurgica |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Generatore elettrochirugico idoneo per essere usato in combinazione con colonne per laparoscopia, isteroscopia, e chirurgia open, con possibilità di lavorare in modalità monopolare, bipolare e in soluzione salina con possibilità della implementazione all’enegia ultrasonica |  |  |
| 9.2 | Controllo dell’impedenza e della qualità del contatto piastra |  |  |
| 9.3 | Dotato di display per la visualizzazione dei parametri impostati e di lavoro |  |  |
| 9.4 | Possibilità di collegamento contemporaneo di più strumenti monopolari e bipolari, attivabili singolarmente attraverso pedali o attivatore manuale utilizzare le funzioni autostart e autostop in modalità bipolare | e |  |
| 9.4.1 | possibile personalizzare il taglio o il coagulo, di memorizzare diversi settaggi per le impostazioni di uscita. |  |  |
| 9.5 | Marcatura CE |  |  |
| 10 | STRUMENTARIO CHIRURGICO |  |  |
| 10.1 | N° 2 CESTI autoclavabili con arredi interni per alloggiamento dello strumentario, ognuno corredato da almeno i seguenti strumenti laparoscopici : |  |  |
| 10.1.2 | 5 pinze bipolari (tipo Johannes, Manes, Maryland, retta); |  |  |
| 10.1.3 | 2 cavi bipolare |  |  |
| 10.1.4 | 1 aspiratore e irrigatore ergonomico |  |  |
| 10.1.5 | 3 trocars 5 mm con filettatura; 1 trocar 10 mm con riduttore a 5 mm; |  |  |
| 10.1.6 | 2 cavi monopolare, |  |  |
| 10.1.7 | 3 pinze monopolari (tipo Johannes, Manes). 1 uncino monopolare, |  |  |
| 10.1.8 | 1 Portaghi ergonomico misura circa 3,5 mm, lunghezza circa 36 cm |  |  |
| 10.1.9 | 1 controportaghi ergonomico misura circa 3,5 mm e lunghezza circa 36 cm con morso tipo kocker |  |  |
| 10.2 | Marcatura CE |  |  |

| 11 | UPS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Fornitura a corpo e posa in opera a regola d’arte e secondo normative vigenti in materia di: - un UPS da 30KVA - armadio batteria con autonomia minima di 60 minuti a pieno carico -relativo quadro elettrico di scambio da installare presso il locale tecnico individuato nella piantina allegata. |  |  |
| 11.2 | Installazione di interruttori interbloccanti nel quadro elettrico Q_E_Assoluta |  |  |

Data __________		Firma Ditta _____________________